Optyczno-dźwiękowy system przywoławczy  Mediopt Care

Wstęp

Wszystkie przywołania mają być skierowane do centrali systemu, którą należy umieścić w punkcie pielęgniarskim znajdującym się w :

- pomieszczeniu 24, Pkt Pielęgniarski

Personel bezpośrednio z punktu pielęgniarskiego wzywa lekarza przyciskiem umieszczonym na centralce nawiązując w ten sposób dwukierunkową łączność głosową.

Dyżurka lekarska wyposażona jest w centralkę, która musi mieć możliwość odbierania wyłącznie wezwań lekarskich. Musi zapewniać również możliwość przekierowania zwykłych wezwań z oddziału.

Zastosowana centrala z wyświetlaczem i opisami w języku polskim /wymóg ustawowy/ informuje o wszystkich zdarzeniach w systemie.

Przywołania od pacjentów inicjowane są z przycisków lub manipulatorów gruszkowych umieszczonych przy łóżkach. Gniazda przycisków montować w ścianie w puszkach p/t lub w zestawach medycznych nadłóżkowych. Skompletować gniazda w celu sterowania obwodami oświetleniowymi z przekaźnikami typu 5900.

Terminale przywoławczo-odwoławcze TP4 zlokalizować wewnątrz sal/toalet   na wysokości wyłączników oświetlenia ogólnego w pobliżu drzwi wejściowych/wyjściowych. Montaż do podwójnej zespolonej puszki regipsowej – montaż w pionie.

W systemie powinny znajdować się lampki trójkolorowe sygnalizacyjne umieszczone nad drzwiami sal chorych/toalet widoczne dla personelu znajdującego się poza dyżurką pod kątem 180o. Jako ułatwienie dla przemieszczającego się personelu należy stosować lampki grupowe-kierunkowe.

Zaprojektowany system przywoławczy ma możliwość rejestracji/archiwizowania zdarzeń oraz możliwość połączenia z innymi oddziałami, aby prawidłowo kierować ruchem personelu. Powinien również gwarantować rozbudowę o komunikację głosową między salami pacjentów (sala/łóżko), a dyżurką pielęgniarek.

Instalację prowadzić w korytkach w suficie podwieszanym lub p/t w rurkach typu peszel.

Opis

Magistralny niskonapięciowy system przeznaczonym do obiektów szpitalnych,

klinik, domów opieki społecznej lub toalet dla niepełnosprawnych.

Wykonany jest zgodnie z normą DIN VDE 0834 i spełnia najwyższe normy

w zakresie bezpieczeństwa i użytkowania systemów przywoławczych.

Sercem systemu jest mikroprocesorowa CENTRALKA z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, na której wskazywane są wszystkie zdarzenia zachodzące

w systemie.

Centrala Dyżurkowa

Art. Nr.: 735000/957222

Uwagi ogólne

Mikroprocesorowa centralka służy do optycznego i akustycznego powiadamiania personelu

o zdarzeniach zachodzących w systemie. Oferuje możliwość wyboru rodzaju wyświetlanych wezwań, tak aby można było szybko zlokalizować, które urządzenie wzywa (dokładny adres) oraz z jakiego miejsca ( dodatkowy opis „wezwanie z WC” ). Dzięki dodatkowym przyciskom centrala oferuje wzywanie dodatkowego personelu/lekarza oraz daje możliwość  wyboru typu wyświetlanych wezwań (tylko lekarskie, tylko dla pielęgniarki lub oba). Ciągła autokontrola magistrali pozwala na Informowanie o wszystkich awariach i zakłóceniach. Umożliwia komunikację głosową na drodze pielęgniarka – lekarz, lub przy zastosowaniu modułów

w każdej sali chorych, również z pacjentami. Możliwość nadawania komunikatów ogólnych

i przeznaczonych tylko dla personelu.

Dane techniczne

| Dane ogólne | Wartości |
| --- | --- |
| Zakres temperatur pracy | 0 – 50 °C |
| Maksymalny pobór prądu (bez przyłączonych odbiorników zewnętrznych, jak np. salowe lampy sygnalizacyjne | 300 mA |
| Zachowanie danych po zaniku napięcia | 10 lat |
| Głośność sygnalizatora akustycznego w odległości 2 m | 52 dBA (+/- 6 dBA) |
| Częstotliwość sygnalizatora akustycznego | 600 Hz |
| Napięcie robocze (pod obciążeniem) | 24 V (tolerancja w zakresie 22 – 26 VDC) |
| Pobór prądu w spoczynku (wszystkie lampki i LED wyłączone) | 200 mA (tolerancja +/- 10 mA) |
| Wymiar urządzenia (wysokość, szerokość, grubość) | 160mm x 255mm x 25mm |
| Kolor | RAL 9010 |
| Stopień ochrony | IP 20 |

Wszystkie opisy są w języku polskim, wymóg ustawowy. Przywołanie wskazywane jest na Centralce systemu umieszczonej w dyżurce przy czym wyświetlane jest dokładne wskazanie numeru sali oraz łóżka pacjenta – dodatkowo jeśli wezwanie pochodzi z toalety przy adresie pojawia się opis WC. Personel przebywając poza dyżurką może zidentyfikować wezwanie na korytarzu poprzez lampki umieszczone nad drzwiami wejściowymi do sal pacjentów.

Trójkolorowe/czterokolorowe Lampki sygnalizacyjne wskazują wszystkie wezwania w systemie oraz reakcje personelu, i tak wezwanie od pacjenta sygnalizowane jest pojawieniem się koloru czerwonego, potwierdzenie obecności pielęgniarki powoduje zmianę koloru na zielony. Wezwanie dodatkowej pomocy powoduje miganie Lampki w kolorze zielonym i czerwonym jednocześnie.

Wezwanie z toalety posiada dodatkowy kolor biały/żółty razem zapalony razem z czerwonym. Ma to na celu ułatwienie lokalizacji miejsca wezwania.

Lampka salowa LED 3 kolory

Art. Nr.: 735490

Uwagi ogólne

Sygnalizator optyczny, 3 kolorowy, do sygnalizacji wezwań z gniazd przywoławczych kolorem czerwonym, do odrębnej sygnalizacji wezwań z toalety kolor czerwono-biały/żółty

oraz do informowania przechodzącego personelu o udzielaniu pomocy/pobycie w Sali kolorem zielonym.

Dane techniczne

| Dane ogólne | Wartości |
| --- | --- |
| Zakres temperatur pracy | 0 – 50 °C |
| Napięcie robocze (pod obciążeniem) | 24 V (tolerancja 22 – 26 VDC) |
| Pobór prądu jednego zespołu LED | 50mA (tolerancja +/- 5%) |
| Stopień ochrony | IP 20 |
|  | Kolor | RAL 9010 |  |
|  | Wymiary | 85 x 85 x 45 | Wysokość x szerokość x grubość (mm) |

Okablowanie

- przyłączamy magistralę salową d,t ,GND,+24VDC

Sugerowane przewody:

- YTKSY 3x2x0,5mm ( 2 wolne)

Z toalet pacjenci przywołują personel za pomocą przycisku sznurkowego lub przywoławczego. Informacja wysyłana do dyżurki jest bardzo czytelna (Wezwania Sala 3 WC). Przycisk sznurkowy należy montować na wysokości 2,2m poza strefą rozprysku wody. Przycisk przywoławczy natomiast zlokalizować przy muszli na wysokości 0,9-1,2m. Kasowanie wezwań z toalet realizowane jest za pomocą osobnych przycisków kasujących.

Przycisk sznurkowy

Art. Nr.: 735100 /957322

Uwagi ogólne

Każdemu przyciskowi pociąganemu można przydzielić tylko jeden numer sali wzgl. przyłączyć go do modułu salowego. Przyłącza się go bezpośrednio do przewidzianych w tym celu zacisków modułu salowego wzgl. do przewodów magistrali salowej. Każdy przycisk pociągany otrzymuje odpowiedni numer przycisku dla danej Sali. Taki numer przycisku definiuje rodzaj wezwania jako wezwanie

z sali, wezwanie z łóżka lub wezwanie z WC

Dane techniczne

| Dane ogólne | Wartości |
| --- | --- |
| Napięcie zasilania | 24 V DC +/-10% |
| Pobór prądu | 30 mA |
| Stopień ochrony | IP 20 |

Okablowanie

- przyłączamy tylko magistralę danych (t, d) i zasilanie +24V, GND

Sugerowane przewody:

- YTKSY 3x2x0,5mm ( 2 wolne)

Przycisk przywoławczy

Art. Nr.: 735090/957212

Uwagi ogólne

Każdemu przyciskowi przywoławczego można przydzielić tylko jeden numer sali wzgl. przyłączyć go do modułu salowego. Przyłącza się go bezpośrednio do przewidzianych w tym celu zacisków modułu salowego wzgl. do przewodów magistrali salowej. Każdy przycisk przywoławczy otrzymuje odpowiedni numer przycisku dla danej sali (patrz poniższa tabela). Taki numer przycisku definiuje rodzaj wezwania jako wezwanie z sali, wezwanie z łóżka lub wezwanie z WC.

Dane techniczne

| Dane ogólne | Wartości |
| --- | --- |
| Napięcie zasilania | 24 V DC +/-10% |
| Pobór prądu | 35 mA |
| Stopień ochrony | IP 20 |

Okablowanie

- przyłączamy tylko magistralę danych (t, d)   i zasilanie: +24V, GND

Sugerowane przewody:

- YTKSY 3x2x0,5mm ( 2 wolne)

Przycisk odwoławczy/obecności

Art. Nr.: 735080/957202

Uwagi ogólne

Każdemu przyciskowi obecności / odwoławczemu można przydzielić tylko jeden numer sali wzgl. przyłączyć go do modułu salowego. Przyłącza się go bezpośrednio do przewidzianych w tym celu zacisków modułu salowego wzgl. do przewodów magistrali salowej. Każdy przycisk obecności / odwoławczy otrzymuje odpowiedni numer przycisku dla danej sali (patrz poniższa tabela). Taki numer przycisku definiuje miejsce potwierdzenia obecności/odwołania  wezwania wzgl. aktywuje/dezaktywuje akustyczne przekierowanie wezwania.

Dane techniczne

| Dane ogólne | Wartości |
| --- | --- |
| Napięcie zasilania | 24 V DC +/-10% |
| Pobór prądu | 35 mA |
| Stopień ochrony | IP 20 |

Okablowanie

- przyłączamy tylko magistralę danych (t, d)   i zasilanie: +24V, GND

Sugerowane przewody:

- YTKSY 3x2x0,5mm ( 2 wolne)

Z łóżek pacjenci przywołują personel za pomocą manipulatorów na dwu metrowym przewodzie. Manipulator wyposażony jest w duży czerwony przycisk z nadrukiem pielęgniarki, podświetlony w nocy diodą lokalizującą oraz dwa żółte przyciski do niskonapięciowego załączania oświetlenie w oprawach nadłóżkowych.

Po dokonaniu wezwania przyciskiem zapala się i świeci do momentu skasowania wezwania przez pielęgniarkę dioda w przycisku, potwierdzając nadanie wezwania.

Gniazdo systemowe wysyła na magistralę dokładny adres łóżka z bardzo czytelnym opisem (Wezwanie łóżko 1, Sala 2), i potwierdza również nadanie wezwania z manipulatora świeceniem czerwonej diody w centralnym punkcie gniazda.

Gniazdo przywoławcze ze sterowania oświetleniem w panelu nadłóżkowym

Art. Nr.: 735124(957346)

Uwagi ogólne

Każdemu przyciskowi przywoławczemu  z gniazdem systemowym można przydzielić tylko jeden numer sali wzgl. przyłączyć go do modułu salowego. Przyłącza się go bezpośrednio do przewidzianych w tym celu zacisków modułu salowego wzgl. do przewodów magistrali salowej. Każdy przycisk przywoławczy otrzymuje odpowiedni numer przycisku dla danej sali. Taki numer przycisku definiuje rodzaj wezwania jako wezwanie z sali lub wezwanie z łóżka. Do gniazda systemowego można przyłączyć przycisk gruszkowy z wyłącznikiem oświetlenia lub bez. Gniazdo systemowe posiada dwa wyjścia do przełączania obciążeń zewnętrznych. Wyjścia te uaktywniane są odpowiednimi przyciskami sterowania oświetlenia na przycisku gruszkowym.

Dane techniczne

| Dane ogólne | Wartości |
| --- | --- |
| Napięcie zasilania | 24 V DC +/-10% |
| Pobór prądu | 30 mA |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Obciążalność wyjść | maks. 24 V DC / 0,2 A / cos( = 1 |

Okablowanie

- przyłączamy tylko magistralę danych (t, d) i zasilanie +24V, GND

Sugerowane przewody:

- YTKSY 3x2x0,5mm ( 2 wolne)

Manipulatory

Pielęgniarka, która zlokalizowała wezwanie po przybyciu do sali pacjenta potwierdza obecność na przycisku przywoławczo-odwoławczym lub Terminalu Pacjenta, za pomocą tych elementów może również wezwać dodatkową pomoc pielęgniarską lub wezwać dyżurującego lekarza za pomocą Przycisku Lekarskiego zintegrowanego z Przyciskiem Przywoławczo-odwoławczym lub Salowym Wyświetlaczem LCD.

Terminal Pacjenta TP4

Art. Nr.: 735030

Uwagi ogólne

Terminal salowy z przyciskami wezwania pielęgniarki. Przyłączany do magistrali korytarzowej/oddziałowej. Moduł salowy stanowi interfejs między magistralą oddziałową a magistralą salową, wraz z wszystkimi przyłączonymi do tej ostatniej urządzeniami. Wszystkie zdarzenia w sali rejestrowane są przez moduł salowy  i wysyłane na magistralę oddziałową, dzięki czemu są one dostępne na obszarze całego oddziału.

Urządzenie wyposażone w mikroprocesor, oprogramowanie

i wszystkie niezbędne zaciski aby przyłączyć urządzenia z sali.

Dane techniczne

| Przyłącze | Pin | Funkcja | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| X1 Dane | 1 | GND | Masa |
|  | 2 | +24 | Zasilanie +24 V DC |
|  | 3 | t | Przewód t magistrali salowej |
|  | 4 | d | Przewód d magistrali salowej |
|  | 5 | b | Przewód b magistrali oddziałowej |
|  | 6 | a | Przewód a magistrali oddziałowej |

|  | Kolor | RAL 9010 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary | 160 x 80 x 12 | Wysokość x szerokość x grubość (mm) |

Okablowanie

- magistrala korytarzowa

- przyłączamy tylko magistralę danych (a, b)   i zasilanie: +24V, GND,

Sugerowane przewody:

- YTKSY 3x2x0,8mm ( 2 wolne) – długość magistrali 100m.

- YTKSY 2x2x0,5mm ( 2 wolne) + YDY 2x1,5mm2 -  długość magistrali ponad 100m.

- magistrala salowa

- przyłączamy tylko magistralę danych (t, d)   i zasilanie: +24V, GND,

- YTKSY 3x2x0,5mm ( 2 wolne) – długość magistrali 100m.

Po potwierdzeniu obecności pielęgniarki w sali pacjenta lub toalecie wszystkie wezwania zachodzące w systemie zostaną przekazane do tej sali a Terminal Pacjentra TP4 poinformuje pielęgniarkę akustycznie i zacznie cyklicznie migać, jeśli będzie to Salowy Wyświetlacz LCD to zostanie on dodatkowo podświetlony i znajdzie się na nim informacja z adresem wezwania z innej sali, w tej wersji pielęgniarka nie będzie musiała lokalizować wezwania na Centralce w dyżurce lub na Lampce Systemowej na korytarzu.

System dokonuje autokontroli i dokonuje sprawdzenia funkcjonowania, o wszystkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach informuje na Centralce Systemu, również wszystkie przerwy w instalacji i wyjęcie manipulatora z gniazda przycisku spowoduje pojawienie się informacji na wyświetlaczu Centralki Systemu.

Wszystkie wezwania i komunikaty pozostają aktywne w Systemie aż do ich odwołania! Opcjonalnie można dokonywać przekazywania wezwań na telefony DECT personelu znajdującego się chwilowo poza oddziałem. Również pacjenci, którzy mogą się poruszać a powinni znajdować się pod nadzorem mogą zostać wyposażeni w nadajnik jednokanałowy i z niego dokonać wezwania w obrębie oddziału.

Do dyspozycji użytkownika jest również program rejestrujący zdarzenia w systemie. Wszystkie elementy Systemu są adresowane miejscowo i zachowują ustawienia po zaniku napięcia , zegar Centralki zabezpieczony jest bateria litową o wysokiej trwałości.

System oparty jest na czteroprzewodowej (opcja z głosem 8 przewodów) magistrali prądu stałego jest bardzo elastyczny w konfiguracji i można go w każdej chwili rozbudować lub zmienić funkcjonalność bez wielkich nakładów inwestycyjnych.

Obsługuje maksymalnie 99 pomieszczeń przy jednej centrali.

Wiadomości ogólne  - NORMA

Podstawową normą obowiązującą w Europie jest norma EN 793 określająca wyposażenie i standaryzacje obiektów szpitalnych. Współgra z nią norma DIN 0834 określająca sposób działania systemów szpitalnych; przywoławczych, alarmowych czy p-poż. oraz obostrzenia z tym związane.

DIN 0834 obowiązuje od 2005 roku i zastąpiła starą normę DIN 41085.

ZASADNICZE WYMAGANIA NORMY DIN 0834.

- sygnalizowanie wezwań do 15 sekund od momentu wezwania,

- powierzchnia przycisków nie mniejsza niż 1cm2,

- łatwe rozpoznawanie elementów systemu,

- oznakowanie przycisków wyraźnie różne od innych elementów instalacji elektrycznej,

- optyczne potwierdzanie wezwań w przyciskach / podświetlanie /.

- montaż dodatkowego kasownika w toalecie wewnętrznej

/ aby uniknąć przypadkowego skasowania wezwania po wejściu do Sali /,

- trzykolorowa sygnalizacja wezwań na lampkach salowych:

Kolor czerwony wezwania od pacjentów,

Kolor biały lub żółty wezwania z toalet i łazienek,

Kolor zielony potwierdzanie obecności personelu w pomieszczeniach,

- sygnalizacja wezwań w lampkach musi być widoczna pod kątem 180 stopni a

kolory rozpoznawalne przy natężeniu oświetlenia nie mniejszym niż 500luksów,

- autokontrola elementów systemu i ciągłości przewodów,

- sygnalizacja wyjęcia przycisku gruszkowego,

- przekierowanie wezwań akustyczne lub optyczno akustyczne / wszystkie wezwania

mają trafić do pomieszczenia w którym pielęgniarka potwierdziła obecność /.

- rejestracja zdarzeń zachodzących w systemie,

- montaż elementów systemu na podanych wysokościach;

Przyciski przywoławcze na wysokości1,2-1,5m

Przyciski sznurkowe w toaletach – 2,20m

Lampki sygnalizacyjne 2,20m

Wyświetlacze -1,5 – 2,20m

- zakaz wykorzystywania magistrali systemowej do innych celów,

- nakaz stosowania UPS – ów o trwałości min. 1-2 godzin.

-  zakaz odwoływania wezwań z centrali systemu !!

Zgodnie z dyrektywą niskich napięć instalacja powinna przebiegać w odległości min.30cm od instalacji 230V,  na odległościach mniejszych niż 10 metrów w odległości nie mniejszej niż 10cm. W zestawach nadłóżkowych unikać krzyżowania przewodów niskoprądowych z zasilającymi. Wymagana odległość od statecznika to min.10cm.

Zestawienie urządzeń instalacji przywoławczej

| Lp. | Urządzenie | Symbol | Oddział Neurologii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCM Centrala MGW | 735000 | 2 |
| 2 | SCM Zasilcz 10A, 240W, 24V DC | 957452 | 1 |
| 3 | Salowa lampa sygnalizacyjna 3 kolory | 735490 | 8 |
| 4 | Gniazdo przywoł pacjenta | 735124 | 26 |
| 5 | Manipulator z 2 przyciskami ośw. | 733500 | 26 |
| 6 | SCM Przycisk przywoławczy sznurkowy 2m | 735100 | 8 |
| 7 | SCM Płytka z przekaźkami do ster. oświetleniem | 5900 | 26 |
| 8 | Klawisz przycisku sznurkowego | 735834 | 8 |
| 9 | Moduł z lampką salową 3 kolory | 735040 | 1 |
| 10 | Terminal Pacjenta TP4 | 735030 | 8 |
| 11 | SCM Przycisk przywoławczy | 735090 | 7 |
| 12 | Klawisz przycisku przywoławczego | 735804 | 7 |
| 13 | Przycisk kasujący | 735080 | 10 |
| 14 | Płytka do przycisku kasującego | 735814 | 10 |
| 15 | Ramka pojedyncza | 204104 | 51 |