Optyczno-magistralny system przywoławczy  Mediopt Care

Wstęp

Wszystkie przywołania mają być skierowane do centrali systemu, którą należy umieścić w punkcie pielęgniarskim znajdującym się w :

- pomieszczeniu ??, Pkt Pielęgniarski

Personel bezpośrednio z punktu pielęgniarskiego wzywa lekarza przyciskiem umieszczonym na centralce nawiązując w ten sposób dwukierunkową łączność głosową.

Dyżurka lekarska wyposażona jest w centralkę, która musi mieć możliwość odbierania wyłącznie wezwań lekarskich. Musi zapewniać również możliwość przekierowania zwykłych wezwań z oddziału.

Zastosowana centrala z wyświetlaczem i opisami w języku polskim /wymóg ustawowy/ informuje o wszystkich zdarzeniach w systemie.

Przywołania od pacjentów inicjowane są z przycisków lub manipulatorów gruszkowych umieszczonych przy łóżkach. Gniazda przycisków montować w ścianie w puszkach p/t lub w zestawach medycznych nadłóżkowych. Skompletować gniazda w celu sterowania obwodami oświetleniowymi z przekaźnikami typu 5900.

Moduły salowe z lampką LED 3 kolory zlokalizować na zewnątrz sal/toalet   nad drzwiami na wysokości 2,2m. Montaż do pojedynczej puszki elektrycznej.

W systemie powinny znajdować się lampki trójkolorowe sygnalizacyjne umieszczone nad drzwiami sal chorych/toalet widoczne dla personelu znajdującego się poza dyżurką pod kątem 180o. Jako ułatwienie dla przemieszczającego się personelu należy stosować lampki grupowe-kierunkowe.

Zaprojektowany system przywoławczy ma możliwość rejestracji/archiwizowania zdarzeń oraz możliwość połączenia z innymi oddziałami, aby prawidłowo kierować ruchem personelu. Powinien również gwarantować rozbudowę o komunikację głosową między salami pacjentów (sala/łóżko), a dyżurką pielęgniarek.

Instalację prowadzić w korytkach w suficie podwieszanym lub p/t w rurkach typu peszel.

Opis

Magistralny niskonapięciowy system przeznaczonym do obiektów szpitalnych,

klinik, domów opieki społecznej lub toalet dla niepełnosprawnych.

Wykonany jest zgodnie z normą DIN VDE 0834 i spełnia najwyższe normy

w zakresie bezpieczeństwa i użytkowania systemów przywoławczych.

Sercem systemu jest mikroprocesorowa CENTRALKA z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, na której wskazywane są wszystkie zdarzenia zachodzące

w systemie.

Centrala Dyżurkowa

Art. Nr.: 735000/957222

Uwagi ogólne

Mikroprocesorowa centralka służy do optycznego i akustycznego powiadamiania personelu o zdarzeniach zachodzących w systemie. Oferuje możliwość wyboru rodzaju wyświetlanych wezwań, tak aby można było szybko zlokalizować, które urządzenie wzywa (dokładny adres) oraz z jakiego miejsca ( dodatkowy opis „wezwanie z WC” ). Dzięki dodatkowym przyciskom centrala oferuje wzywanie dodatkowego personelu/lekarza oraz daje możliwość  wyboru typu wyświetlanych wezwań (tylko lekarskie, tylko dla pielęgniarki lub oba). Ciągła autokontrola magistrali pozwala na Informowanie o wszystkich awariach i zakłóceniach. Umożliwia komunikację głosową na drodze pielęgniarka – lekarz, lub przy zastosowaniu modułów

w każdej sali chorych, również z pacjentami. Możliwość nadawania komunikatów ogólnych

i przeznaczonych tylko dla personelu.

| Dane techniczne |
| --- |
| Dane ogólne | Wartości |
| Zakres temperatur pracy | 0 – 50 °C |
| Maksymalny pobór prądu (bez przyłączonych odbiorników zewnętrznych, jak np. salowe lampy sygnalizacyjne | 300 mA |
| Zachowanie danych po zaniku napięcia | 10 lat |
| Głośność sygnalizatora akustycznego w odległości 2 m | 52 dBA (+/- 6 dBA) |
| Częstotliwość sygnalizatora akustycznego | 600 Hz |
| Napięcie robocze (pod obciążeniem) | 24 V (tolerancja w zakresie 22 – 26 VDC) |
| Pobór prądu w spoczynku (wszystkie lampki i LED wyłączone) | 200 mA (tolerancja +/- 10 mA) |
| Wymiar urządzenia (wysokość, szerokość, grubość) | 160mm x 255mm x 25mm |
| Kolor | RAL 9010 |
| Stopień ochrony | IP 20 |

Wszystkie opisy są w języku polskim, wymóg ustawowy. Przywołanie wskazywane jest na Centralce systemu umieszczonej w dyżurce przy czym wyświetlane jest dokładne wskazanie numeru sali oraz łóżka pacjenta – dodatkowo jeśli wezwanie pochodzi z toalety przy adresie pojawia się opis WC. Personel przebywając poza dyżurką może zidentyfikować wezwanie na korytarzu poprzez lampki umieszczone nad drzwiami wejściowymi do sal pacjentów.

Trójkolorowe/czterokolorowe Lampki sygnalizacyjne wskazują wszystkie wezwania w systemie oraz reakcje personelu, i tak wezwanie od pacjenta sygnalizowane jest pojawieniem się koloru czerwonego, potwierdzenie obecności pielęgniarki powoduje zmianę koloru na zielony. Wezwanie dodatkowej pomocy powoduje miganie Lampki w kolorze zielonym i czerwonym jednocześnie.

Wezwanie z toalety posiada dodatkowy kolor biały/żółty razem zapalony razem z czerwonym. Ma to na celu ułatwienie lokalizacji miejsca wezwania.

Moduł salowy z lampką LED 3 kolory

Art. Nr.: 735040/957262

Uwagi ogólne

Moduł salowy z lampką 3 kolory stanowi interfejs między magistralą oddziałową a magistralą salową, wraz z wszystkimi przyłączonymi do tej ostatniej urządzeniami. Wszystkie zdarzenia w sali rejestrowane są przez moduł salowy

i wysyłane na magistralę oddziałową, dzięki czemu są one dostępne na obszarze całego oddziału. W module salowym programuje się numery sal i wszystkie pozostałe  ważne dla sali informacje, przy pomocy których moduł salowy zgłasza się na magistrali oddziałowej.

Na magistrali oddziałowej nie może być zgłoszonych kilka modułów salowych o tym samym adresie. Dlatego ustawianiu adresów należy poświęcić szczególną uwagę.

Dane techniczne

| Dane ogólne | Wartości |
| --- | --- |
| Zakres temperatur pracy | 0 – 50 °C |
| Zachowanie danych po zaniku napięcia | 10 lat |
| Napięcie robocze (pod obciążeniem) | 24 V (tolerancja 22 – 26 VDC) |
| Pobór prądu w spoczynku (wszystkie lampki i LED wyłączone) | 55mA (tolerancja +/- 10mA) |
| Dodatkowy pobór prądu na kontrolę prądu spoczynkowego wejść | 18mA (tolerancja +/- 10%) |
| Pobór prądu jednego zespołu LED | 40mA (tolerancja +/- 5%) |
| Bezpiecznik aparatowy w zacisku rozgałęźnym | 0,25 A/250 V zwłoczny |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Interfejsy | Wartości |
| Magistrala oddziałowa a/b | 4800 bodów |
| Magistrala salowa d/t B) | 2400 bodów |

|  | Kolor | RAL 9010 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary | 85 x 85 x 45 | Wysokość x szerokość x grubość (mm) |

Okablowanie

- magistrala korytarzowa:

- przyłączamy tylko magistralę danych (a, b)  i zasilanie: +24V, GND,

Sugerowane przewody:

- YTKSY 3x2x0,8mm ( 2 wolne) – długość magistrali 100m.

- YTKSY 2x2x0,5mm ( 2 wolne) + YDY 2x1,5mm2 -  długość magistrali ponad 100m.

- magistrala salowa:

- przyłączamy zasilanie: +24V, GND i dane d, t

Sugerowane przewody:

- YTKSY 3x2x0,5mm ( 2 wolne)

Z toalet pacjenci przywołują personel za pomocą przycisku sznurkowego lub przywoławczego. Informacja wysyłana do dyżurki jest bardzo czytelna (Wezwania Sala 3 WC). Przycisk sznurkowy należy montować na wysokości 2,2m poza strefą rozprysku wody. Przycisk przywoławczy natomiast zlokalizować przy muszli na wysokości 0,9-1,2m. Kasowanie wezwań z toalet realizowane jest za pomocą osobnych przycisków kasujących.

Przycisk sznurkowy

Art. Nr.: 735100 /957322

Uwagi ogólne

Każdemu przyciskowi pociąganemu można przydzielić tylko jeden numer sali wzgl. przyłączyć go do modułu salowego. Przyłącza się go bezpośrednio do przewidzianych w tym celu zacisków modułu salowego wzgl. do przewodów magistrali salowej. Każdy przycisk pociągany otrzymuje odpowiedni numer przycisku dla danej Sali. Taki numer przycisku definiuje rodzaj wezwania jako wezwanie

z sali, wezwanie z łóżka lub wezwanie z WC

Dane techniczne

| Dane ogólne | Wartości |
| --- | --- |
| Napięcie zasilania | 24 V DC +/-10% |
| Pobór prądu | 30 mA |
| Stopień ochrony | IP 20 |

Okablowanie

- przyłączamy tylko magistralę danych (t, d) i zasilanie +24V, GND

Sugerowane przewody:

- YTKSY 3x2x0,5mm ( 2 wolne)

Przycisk przywoławczy

Art. Nr.: 735090/957212

Uwagi ogólne

Każdemu przyciskowi przywoławczego można przydzielić tylko jeden numer sali wzgl. przyłączyć go do modułu salowego. Przyłącza się go bezpośrednio do przewidzianych w tym celu zacisków modułu salowego wzgl. do przewodów magistrali salowej. Każdy przycisk przywoławczy otrzymuje odpowiedni numer przycisku dla danej sali. Taki numer przycisku definiuje rodzaj wezwania jako wezwanie z sali, wezwanie z łóżka lub wezwanie z WC.

Dane techniczne

| Dane ogólne | Wartości |
| --- | --- |
| Napięcie zasilania | 24 V DC +/-10% |
| Pobór prądu | 35 mA |
| Stopień ochrony | IP 20 |

Okablowanie

- przyłączamy tylko magistralę danych (t, d)   i zasilanie: +24V, GND

Sugerowane przewody:

- YTKSY 3x2x0,5mm ( 2 wolne)

Przycisk odwoławczy/obecności

Art. Nr.: 735080/957202

Uwagi ogólne

Każdemu przyciskowi obecności / odwoławczemu można przydzielić tylko jeden numer sali wzgl. przyłączyć go do modułu salowego. Przyłącza się go bezpośrednio do przewidzianych w tym celu zacisków modułu salowego wzgl. do przewodów magistrali salowej. Każdy przycisk obecności / odwoławczy otrzymuje odpowiedni numer przycisku dla danej sali. Taki numer przycisku definiuje miejsce potwierdzenia obecności/odwołania  wezwania wzgl. aktywuje/dezaktywuje akustyczne przekierowanie wezwania.

Dane techniczne

| Dane ogólne | Wartości |
| --- | --- |
| Napięcie zasilania | 24 V DC +/-10% |
| Pobór prądu | 35 mA |
| Stopień ochrony | IP 20 |

Okablowanie

- przyłączamy tylko magistralę danych (t, d)   i zasilanie: +24V, GND

Sugerowane przewody:

- YTKSY 3x2x0,5mm ( 2 wolne)

Z łóżek pacjenci przywołują personel za pomocą manipulatorów na dwu metrowym przewodzie. Manipulator wyposażony jest w duży czerwony przycisk z nadrukiem pielęgniarki, podświetlony w nocy diodą lokalizującą oraz dwa żółte przyciski do niskonapięciowego załączania oświetlenie w oprawach nadłóżkowych.

Po dokonaniu wezwania przyciskiem zapala się i świeci do momentu skasowania wezwania przez pielęgniarkę dioda w przycisku, potwierdzając nadanie wezwania.

Gniazdo systemowe wysyła na magistralę dokładny adres łóżka z bardzo czytelnym opisem (Wezwanie łóżko 1, Sala 2), i potwierdza również nadanie wezwania z manipulatora świeceniem czerwonej diody w centralnym punkcie gniazda.

Gniazdo przywoławcze ze sterowania oświetleniem w panelu nadłóżkowym

Art. Nr.: 735124/957346

Uwagi ogólne

Każdemu przyciskowi przywoławczemu  z gniazdem systemowym można przydzielić tylko jeden numer sali wzgl. przyłączyć go do modułu salowego. Przyłącza się go bezpośrednio do przewidzianych w tym celu zacisków modułu salowego wzgl. do przewodów magistrali salowej. Każdy przycisk przywoławczy otrzymuje odpowiedni numer przycisku dla danej sali. Taki numer przycisku definiuje rodzaj wezwania jako wezwanie z sali lub wezwanie z łóżka. Do gniazda systemowego można przyłączyć przycisk gruszkowy z wyłącznikiem oświetlenia lub bez. Gniazdo systemowe posiada dwa wyjścia do przełączania obciążeń zewnętrznych. Wyjścia te uaktywniane są odpowiednimi przyciskami sterowania oświetlenia na przycisku gruszkowym.

Dane techniczne

| Dane ogólne | Wartości |
| --- | --- |
| Napięcie zasilania | 24 V DC +/-10% |
| Pobór prądu | 30 mA |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Obciążalność wyjść | maks. 24 V DC / 0,2 A / cos( = 1 |

Okablowanie

- przyłączamy tylko magistralę danych (t, d) i zasilanie +24V, GND

Sugerowane przewody:

- YTKSY 3x2x0,5mm ( 2 wolne)

Manipulatory

Pielęgniarka, która zlokalizowała wezwanie po przybyciu do sali pacjenta potwierdza obecność na przycisku przywoławczo-odwoławczym lub Terminalu Pacjenta, za pomocą tych elementów może również wezwać dodatkową pomoc pielęgniarską lub wezwać dyżurującego lekarza za pomocą Przycisku Lekarskiego zintegrowanego z Przyciskiem Przywoławczo-odwoławczym lub Salowym Wyświetlaczem LCD.

Przycisk przywoławczo-odwołaczwczy

Art. Nr.: 735070/957292

Uwagi ogólne

| Dane ogólne | Wartości |
| --- | --- |
| Napięcie zasilania | 24 V DC +/-10% |
| Pobór prądu | 35 mA |
| Stopień ochrony | IP 20 |

Każdemu przyciskowi przywoławczemu / obecności / odwoławczemu  można przydzielić tylko jeden numer sali wzgl. przyłączyć go do modułu salowego. Przyłącza się go bezpośrednio do przewidzianych w tym celu zacisków modułu salowego wzgl. do przewodów magistrali salowej.  Każdy przycisk przywoławczy / obecności / odwoławczy otrzymuje odpowiedni numer przycisku dla danej sali. Taki numer przycisku definiuje rodzaj wezwania jako wezwanie z sali lub wezwanie z WC wzgl. aktywuje/dezaktywuje akustyczne przekierowanie wezwania.

Dane techniczne

Okablowanie

- przyłączamy tylko magistralę danych (t, d)   i zasilanie: +24V, GND

Sugerowane przewody:

- YTKSY 3x2x0,5mm ( 2 wolne)

Po potwierdzeniu obecności pielęgniarki w sali pacjenta lub toalecie wszystkie wezwania zachodzące w systemie zostaną przekazane do tej sali a przycisk przywoławczo-odwoławczy/odwoławczo-kasujący poinformują pielęgniarkę akustycznie i zaczną cyklicznie migać. Wówczas pielęgniarka nie będzie musiała lokalizować wezwania na Centralce w dyżurce tylko wystarczy obserwować Lampki Systemowe na korytarzu.

System dokonuje autokontroli i dokonuje sprawdzenia funkcjonowania, o wszystkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach informuje na Centralce Systemu, również wszystkie przerwy w instalacji i wyjęcie manipulatora z gniazda przycisku spowoduje pojawienie się informacji na wyświetlaczu Centralki Systemu.

Wszystkie wezwania i komunikaty pozostają aktywne w Systemie aż do ich odwołania! Opcjonalnie można dokonywać przekazywania wezwań na telefony DECT personelu znajdującego się chwilowo poza oddziałem. Również pacjenci, którzy mogą się poruszać a powinni znajdować się pod nadzorem mogą zostać wyposażeni w nadajnik jednokanałowy i z niego dokonać wezwania w obrębie oddziału.

Do dyspozycji użytkownika jest również program rejestrujący zdarzenia w systemie. Wszystkie elementy Systemu są adresowane miejscowo i zachowują ustawienia po zaniku napięcia , zegar Centralki zabezpieczony jest bateria litową o wysokiej trwałości.

System oparty jest na czteroprzewodowej (opcja z głosem 8 przewodów) magistrali prądu stałego jest bardzo elastyczny w konfiguracji i można go w każdej chwili rozbudować lub zmienić funkcjonalność bez wielkich nakładów inwestycyjnych.

Obsługuje maksymalnie 99 pomieszczeń przy jednej centrali.

Wiadomości ogólne  - NORMA

Podstawową normą obowiązującą w Europie jest norma EN 793 określająca wyposażenie i standaryzacje obiektów szpitalnych. Współgra z nią norma DIN 0834 określająca sposób działania systemów szpitalnych; przywoławczych, alarmowych czy p-poż. oraz obostrzenia z tym związane.

DIN 0834 obowiązuje od 2005 roku i zastąpiła starą normę DIN 41085.

ZASADNICZE WYMAGANIA NORMY DIN 0834.

- sygnalizowanie wezwań do 15 sekund od momentu wezwania,

- powierzchnia przycisków nie mniejsza niż 1cm2,

- łatwe rozpoznawanie elementów systemu,

- oznakowanie przycisków wyraźnie różne od innych elementów instalacji elektrycznej,

- optyczne potwierdzanie wezwań w przyciskach / podświetlanie /.

- montaż dodatkowego kasownika w toalecie wewnętrznej

/ aby uniknąć przypadkowego skasowania wezwania po wejściu do Sali /,

- trzykolorowa sygnalizacja wezwań na lampkach salowych:

Kolor czerwony wezwania od pacjentów,

Kolor biały lub żółty wezwania z toalet i łazienek,

Kolor zielony potwierdzanie obecności personelu w pomieszczeniach,

- sygnalizacja wezwań w lampkach musi być widoczna pod kątem 180 stopni a

kolory rozpoznawalne przy natężeniu oświetlenia nie mniejszym niż 500luksów,

- autokontrola elementów systemu i ciągłości przewodów,

- sygnalizacja wyjęcia przycisku gruszkowego,

- przekierowanie wezwań akustyczne lub optyczno akustyczne / wszystkie wezwania

mają trafić do pomieszczenia w którym pielęgniarka potwierdziła obecność /.

- rejestracja zdarzeń zachodzących w systemie,

- montaż elementów systemu na podanych wysokościach;

Przyciski przywoławcze na wysokości1,2-1,5m

Przyciski sznurkowe w toaletach – 2,20m

Lampki sygnalizacyjne 2,20m

Wyświetlacze -1,5 – 2,20m

- zakaz wykorzystywania magistrali systemowej do innych celów,

- nakaz stosowania UPS – ów o trwałości min. 1-2 godzin.

-  zakaz odwoływania wezwań z centrali systemu !!

Zgodnie z dyrektywą niskich napięć instalacja powinna przebiegać w odległości min.30cm od instalacji 230V,  na odległościach mniejszych niż 10 metrów w odległości nie mniejszej niż 10cm. W zestawach nadłóżkowych unikać krzyżowania przewodów niskoprądowych z zasilającymi. Wymagana odległość od statecznika to min.10cm.

Zestawienie urządzeń instalacji przywoławczej

| Lp. | Urządzenie | Symbol | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCM Centrala MGW | 735000 |  |
| 2 | SCM Zasilcz 10A, 240W, 24V DC | 957452 |  |
| 3 | Moduł salowy z lampką LED 3 kolory | 735040 |  |
| 4 | Gniazdo przywoł pacjenta | 735124 |  |
| 5 | Manipulator z 2 przyciskami ośw. | 733500 |  |
| 6 | SCM Przycisk przywoławczy sznurkowy 2m | 735100 |  |
| 7 | SCM Płytka z przekaźkami do ster. oświetleniem | 5900 |  |
| 8 | Klawisz przycisku sznurkowego | 735834 |  |
| 9 | Moduł z lampką salową 3 kolory | 735040 |  |
| 10 | Przycisk przywoławczy-odwoławczy | 735070 |  |
| 11 | Klawisz przywoławczo-odwoławczy | 735824 |  |
| 11 | SCM Przycisk przywoławczy | 735090 |  |
| 12 | Klawisz przycisku przywoławczego | 735804 |  |
| 13 | Przycisk kasujący | 735080 |  |
| 14 | Płytka do przycisku kasującego | 735814 |  |
| 15 | Ramka pojedyncza | 204104 |  |